ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о назначении административного наказания

31 марта 2017г. 

<

адрес>

Судья Буйнакского городского суда Республики Дагестан Амирханов Р.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.6.3 КоАП РФ по протоколу № от 27.03.2017г. в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес> направленному для рассмотрения начальником ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес> в ходе проведения плановой проверки юридическое лицо- ООО «Водосервис» выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ:

1. У ООО «Водосервис» (производственная лаборатория) отсутствует санитарно- эпидемиологическое заключение на осуществление работ с биологическими веществами, ^ биологическими и микробиологическими организмами (в нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона от 30.03,1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 2.1.2.СП ДД.ММ.ГГГГ-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (Зарегистрировано Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ №)

2. Не представлена лицензия на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, что нарушает требования п. 19 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Бактериологическая лаборатория имеет один вход, через который осуществляется вход сотрудников и доставка материала на исследование. Не предусмотрено раздаточное окно (п. 2.3.3. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»);

- Помещения лаборатории не разделены на чистую и заразную зоны. Объемнопланировочные решения не обеспечивают поточности движения ПБА и персонала, (п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»); отсутствует набор рабочих и вспомогательных помещений, необходимых для выполнения целей и задач лаборатории. Бактериологическая лаборатория представлена тремя помещениями — моечная, лаборантская, бокс. (п. 2.3.6.- 2.3.7. СП 1.3.2322-08«Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»);

- В лаборатории не предусмотрен санитарный узел для сотрудников, (п. 2.3.7- СП 1.3.2322- 08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»);

- Помещение бокса не оснащено автономной системой приточно- вытяжной вентиляции (п. 2.3.24. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»));

- Лабораторное оборудование и мебель изношены, с нарушенной целостностью покрытия и шероховатостями, не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Раковина в моечной прокрыта ржавчиной (п. 2.3.17. Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»).

- Работники бактериологической лаборатории не имеет специализации, соответствующей требованиям и характеру работы (по бактериологии), (п. 2.2.1. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»);

- Одно помещение лаборатории в аварийном состоянии, пол проваленный, стена в трещинах.

В судебном заседании директор ООО «

<

данные изъяты>» признал факт наличия указанных нарушений и обязался в ближайшее время их устранить 

Виновность ООО «

<

данные изъяты> в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.6.3. КоАП РФ, подтверждается следующими исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами: протоколом об административном правонарушении №116-17 от 27.03.2017 года, протоколом об административном правонарушении №116-17 от 27.03.2017 года; актом проверки органом госконтроля (надзора) №25 от 27.03.2017 года.

Таким образом, юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

При назначении административного наказания ООО «

<

данные изъяты> учитываю характер совершенного административного правонарушения, его имущественное положение, наступившее последствия и считаю, что обеспечение достижения цели административного наказания возможно назначением административного наказания в виде приостановление деятельности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3.5, 29.10 КоАП РФ, 

Постановил:

Требование ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в 

<

адрес> в отношении ООО «Водосервис» о наложении административного наказания удовлетворить. 

Наложить на ООО «

<

данные изъяты> административное наказания в виде временного приостановления деятельности сроком на пятнадцать дней с учетом временного запрета деятельности производственной лаборатории ООО «

<

данные изъяты> №, с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в 10-дневный срок. 

Федеральный судья Амирханов Р.А.