Дело № 5-4/2024

73RS0002-01-2023-007912-55

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Ульяновск 29 января 2024 года

Судья Засвияжского районного суда г.Ульяновска Кашицына Е.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП РФ, в отношении 

государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова», ОГРН 

<

***> от 23.10.2002, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, 

УС Т А Н О В И Л А:

государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова» (далее по тексту – ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова) совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ, т.е. нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений при следующих обстоятельствах.

В ходе проведенной Управлением Роспотребнадзора по 

<

адрес> проверки в структурных подразделениях ГУЗ ЦК МСЧ им. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 13.00 часов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

1) в нарушение требований пунктов 2.7, 4.3.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 поверхность стен, потолков, покрытие пола в структурных подразделениях ГУЗ ЦК МСЧ им. ФИО3 не является легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно: 

- по адресу: 

<

адрес>: на лестничных пролетах в терапевтическом корпусе отслаивается краска на стенах; в неврологическом отделении отслаивается краска на потолке; в корпусе, где размещается участок медицинских отходов, на лестничной клетке отслаивается и отлетает краска на стенах, на потолке; на лестничной клетке около стерилизационной отслаивается и отлетает краска на стенах; в аптеке отслаивается и отлетает краска на потолке и стенах; в процедурной рентгеновского кабинета в терапевтическом корпусе около входной двери отколота краска на стене, в комнате управления на стене отслаивается и отлетает краска; в комнате управления рентгеновского кабинета в хирургическом корпусе № отслаивается краска на стене, линолеум порван; в эндоскопическом отделении отслоение краски на потолке и стенах, нарушение целостности покрытия стены (кабинет колоноскопии), отслоение краски на дверных косяках, нарушение целостности деревянного покрытия-откосы подоконников, место входа вентиляции в манипуляционную гастроскопии, клинико-диагностическая лаборатория и бактериологическая лаборатория (отслоение краски на стенах и потолке, отслоение краски на оконных проёмах, двери); в центральном стерилизационном отделении отслаивается и отлетает краска на стенах, потолке, местами линолеумное покрытие в дефектах, напольное покрытие пола в трещинах; в центральном стерилизационном отделении в кабинете приема биксов потолок с трещинами; в помещении для хранения стерильного материала линолеум не плотно прилегает к плинтусу;

- по адресу: 

<

адрес>, проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А: в смотровом кабинете отслаивается краска на подоконнике, на стенах; в коридорах линолеумное покрытие пола имеет дефекты (дыры), потертости; в регистратуре отслаивается краска на потолке;

- по адресу: 

<

адрес> А: линолеумное покрытие пола в потертостях и заплатках в палатах; на потолке и двери отслаивается и отлетает краска;

- по адресу: 

<

адрес>: в кабинете 18 отслаивается и отлетает краска от стен, плитка на потолке в подтеках; в кабинете 21 потолок в подтеках; в кабинете 7 отслаивается и отлетает краска от стен, плитка на потолке в подтеках; в кабинете 2 отслаивается и отлетает краска от стен, потолок в подтеках; в коридоре на 1 этаже отлетает напольная плитка и плинтус; в коридоре на 2 этаже потолок в разводах, на стенах отлетает краска; в комнате для хранения уборочного инвентаря отлетает напольная плитка, отлетает краска на стене за радиатором отопления; в регистратуре линолеумное покрытие пола в дефектах (дырах), отлетает краска на стенах; 

- по адресу: 

<

адрес>: в кабинетах разводы на потолочной плитке; 

- по адресу: 

<

адрес> А: в коридоре отслаивается и отлетает на стенах, в коридоре линолеумное покрытие пола имеет дефекты (дыры), потертости;

2) в нарушение требований п. 2.6 СП 2.1.3678-20 в структурных подразделениях ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова по адресам: 

<

адрес>; проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А; проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А; 

<

адрес>; 

<

адрес>А; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, за период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года, при обследовании технического состояния вентиляции, не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

3) в нарушение требований п. 4.7 СП 2.1.3678-20 в ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова используется мебель с изношенным гигиеническим покрытием, не устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: 

- по адресу: 

<

адрес> усадьба, 

<

адрес>: тумба во врачебной амбулатории;

- по адресу: 

<

адрес>: эндоскопическое отделение - мебель для посетителей, клинико - диагностическая лаборатория - лабораторная мебель (столы); в холлах неврологического и пульмонологического отделений потертые диваны; в неврологическом, пульмонологическом, кардиологическом отделениях терапевтического корпуса потертые диваны;

- по адресу: 

<

адрес>: кушетка для посетителей в процедурном кабинете, столы в кабинетах врачей;

- по адресу: 

<

адрес> А: столы и стулья;

- по адресу: 

<

адрес> А: стулья;

4) в нарушение требований п. ДД.ММ.ГГГГ СП ДД.ММ.ГГГГ-20 в ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова кладовая для хранения дезинфекционных средств не оборудована вытяжной вентиляцией с механическим побуждением; помещения для временного хранения грязного белья: на 3 этаже в кардиологическом отделении, на 2 этаже в неврологическом отделении, на 4 этаже в пульмонологическом отделении, на 5 этаже в эндокринологическом отделении, на 1 этаже в терапевтическом отделении по адресу: 

<

адрес>;

5) в нарушение требований пункта 4.4.8 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 в структурных подразделениях ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова туалеты для посетителей не обеспечены туалетной бумагой;

6) в нарушение требований пункта 4.4.6 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 в структурных подразделениях ГУЗ ЦКМСЧ им. В. А. Егорова по адресам: 

<

адрес> усадьба, 

<

адрес>; 

<

адрес> А; 

<

адрес> не установлены смесители с бесконтактным управлением;

7) в нарушение требований п. 4.5.2 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 в структурных подразделениях ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова по адресам: 

<

адрес> (кроме хирургического корпуса); проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А; проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А; 

<

адрес>; 

<

адрес>А; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, за период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года не проведена очистка, дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (не представлены акты выполненных работ, представлен акт выполненных работ только по хирургическому корпусу);

8) в нарушение требований п. ДД.ММ.ГГГГ СП ДД.ММ.ГГГГ-20 на территории структурных подразделений ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова по адресам: 

<

адрес>; проспект 50-летия ВЛКСМ, 

<

адрес> А; 

<

адрес>; 

<

адрес>, 92; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>Б; 

<

адрес>; 

<

адрес> усадьба, 

<

адрес>; 

<

адрес>А, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>А контейнерные площадки не имеют ограждения и навеса;

9) в нарушение требований п. 3668 СанПиН 3.3686-21 при проведении нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте (гастрокоскопия) отсутствует специально оборудованное моечно - дезинфекционное помещение (помещение для обработки эндоскопов) или моечно - дезинфекционный блок (блок для обработки эндоскопов) для проведения окончательной очистки или окончательной очистка при совмещении с дезинфекцией, а также дезинфекция высокого уровня, проведение окончательной очистки при совмещении с дезинфекцией, а также дезинфекция высокого уровня осуществляется непосредственно в манипуляционной;

10) в нарушение требований п. 3670 СанПиН 3.3686-21 помещение для обработки эндоскопов (манипуляционная для гастроскопии) оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов не на уровне моечных ванн. Помещение для обработки эндоскопов (бронхоскопия) не оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн;

11) в нарушение требований п. 3665 СанПиН 3.3686-21 не представлены (отсутствуют) данные об оборудовании системой приточно-вытяжной вентиляции с преобладанием притока воздуха и очистке, проведения обеззараживанию подаваемого воздуха с эффективностью не менее 95% в манипуляционной для проведения бронхоскопии;

12) в нарушение требований п. 177 СанПиН 3.3686-21 внутренняя отделка помещений лаборатории ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова, где осуществляется работа с патогенными биологическими агентами, не имеет покрытия устойчивого к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств:

- по адресу 

<

адрес>: 

1- й этаж: «заразная» зона - комната посева биоматериала на кишечные инфекции (стена, потолок), комната дезинфекции ИМИ (стена, потолок, душевая, (стена, напольное покрытие), санузел (стена, потолок); «чистая» зона - коридор (нарушение целостности плиточного покрытия пола), аппаратная (стена), гардеробная для верхней одежды (стена, потолок), каб. статистики-операторская (стена, потолок), аппаратная № (стена под окном, подоконник), тамбур №-центральный вход (стены, откосы входной двери);

2-й этаж: «заразная» зона - автоклавная (стена, подоконник), монтажная (откосы, двери запасного выхода), аппаратная-термостатная (потолок), коридор (стена), рабочая комната врача (потолок) рабочая комната лаборанта (потолок), рабочая комната лаборанта (стена); «чистая» зона - комната отдыха, приема пищи (стена, потолок), запасной выход (откосы двери), кабинет заведующей лаборатории (стены), материальный склад № (потолок), каб. старшего лаборанта (стена, потолок, дверь), материальный склад №, 3 (потолок);

- по адресу 

<

адрес>: № кабинет амплификации (потолок); № кабинет выделения РНК/ДНК (потолок); № кабинет разбора и регистрации материала (потолок);

13) в нарушение требований п. 168 СанПиН 3.3686-21 система водоснабжения в «заразной» зоне бактериологической лаборатории (

<

адрес>), не защищена техническими средствами для предотвращения обратного тока воды;

14) в нарушение требований п. 42, приложения 4 СанПиН 3.3686-21 помещения «заразной» зоны бактериологической лаборатории (

<

адрес>) не оборудованы спецканализацией, которая должна обеспечивать прием и транспортирование сточных вод, поступающих из этих помещений в сборные емкостные аппараты на тепловую или химическую обработку перед сбросом их в наружные сети канализации;

15) в нарушение п. 181 СанПиН 3.3686-21 электрические розетки в помещениях «заразной» зоны бактериологической лаборатории (

<

адрес>) не оснащены пылевлагозащитными крышками;

16) в нарушение п. 183 СанПиН 3.3686-21 мебель (стеллажи, столы, частично стулья) в лаборатории (

<

адрес>) не имеют покрытия (нарушение покрытия) устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств (фото прилагается);

17) в нарушение п. 188 СанПиН 3.3686-21 не проведена проверка эксплуатационных характеристик бокса микробиологической безопасности при норме 1 раз в год (

<

адрес>), БМБ на консервации, подлежит ремонту, имел отклонения в результате проверки эксплуатационных характеристик;

18) в нарушение п. 333 СанПиН 3.3686-21 отсутствует достаточное количество боксов микробиологической безопасности II класса защиты для проведения работ с ПБА (

<

адрес>), всего в работе 1 бокс микробиологической безопасности, который не имеет проверка эксплуатационных характеристик. БМБ на консервации, подлежит ремонту, имел отклонения в результате проверки эксплуатационных характеристик;

19) в нарушение п. 4.21.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 клинико-диагностическая лаборатория (

<

адрес>) размещается в не изолированном отсеке здания, а именно площадка лифта расположена непосредственно в лаборатории.

В судебном заседании законный представитель ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова либо защитник участия не принимали, были извещены надлежащим образом, представили заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, дополнительно указав, что установленные нарушения не оспаривают. В настоящее время ведется работа по устранению выявленных нарушений, текущие ремонтные работы по восстановлению напольных и настенных покрытий. Часть нарушений устранена. Туалеты для посетителей обеспечены туалетной бумагой, установлены бесконтактные смесители в местах их отсутствия, установлены ограждения контейнерных площадок для сбора отходов. Просили при назначении наказания учесть специфику работы учреждения, отсутствие целевого финансирования на проведение ремонтных работ и отсутствие у учреждения денежных средств по доходам от предпринимательской деятельности, в связи с чем назначить минимальное наказание.

Изучив материалы дела, прихожу к следующему выводу.

Статьей 6.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В силу п.4.3.3 СП 2.1.3678-20 материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. 

Согласно п. 2.6 СП 2.1.3678-20 при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Согласно п. 4.7 СП 2.1.3678-20 в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 4.5.23 СП 2.1.3678-20 вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться, в том числе из помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств.

В соответствии с п. 4.4.8 СП 2.1.3678-20 туалеты обеспечиваются туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук.

Согласно п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков оборудуются: предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории, а также в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах.

Согласно п. 4.5.2 СП 2.1.3678-20 один раз в год должна проводиться проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

Согласно п. 4.1.11 СП 2.1.3678-20 в хозяйственной зоне на собственной территории медицинской организации оборудуется контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов. Контейнерная площадка должна быть с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищена от постороннего доступа, иметь ограждение и навес.

Согласно п. 4.21.1 СП 2.1.3678-20 клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории должны размещаться в изолированных непроходных отсеках зданий.

Согласно п. 3668 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) окончательная очистка или окончательная очистка при совмещении с дезинфекцией, а также дезинфекция высокого уровня эндоскопов проводятся в специально оборудованном моечно-дезинфекционном помещении (помещение для обработки эндоскопов) или моечно-дезинфекционном блоке (блок для обработки эндоскопов).

Согласно п. 3670 СанПиН 3.3686-21 помещение для обработки эндоскопов оборудуется общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн.

Согласно п. 3665 СанПиН 3.3686-21 манипуляционная для проведения бронхоскопии (класс чистоты "Б") оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции с преобладанием притока воздуха. Подаваемый воздух должен подвергаться очистке и обеззараживанию с эффективностью не менее 95%.

Согласно п. 177 СанПиН 3.3686-21 внутреннюю отделку помещений выполняют в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхности пола, стен, потолка в помещениях "заразной" зоны должны быть гладкими, без щелей, устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 168 СанПиН 3.3686-21 на территории "заразной" зоны лаборатории 2 уровня биобезопасности и выше не допускается наличие системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами для предотвращения обратного тока воды.

Согласно п. 181 СанПиН 3.3686-21 электрические розетки в помещениях "заразной" зоны должны быть с пылевлагозащитными крышками, светильники - герметичны.

Согласно п. 183 СанПиН 3.3686-21 оборудование и лабораторная мебель (столы, стеллажи для содержания лабораторных животных, стулья и другие) должны иметь гладкую поверхность, без острых краев и шероховатостей, столы - без швов и трещин. Покрытие оборудования и мебели должно быть устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 188 СанПиН 3.3686-21 проверку эксплуатационных характеристик боксов микробиологической безопасности (БМБ), защитных боксированных устройств (ЗБУ) и систем приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ) в соответствии с требованиями нормативных документов проводят специалисты учреждений, организаций, аккредитованных на этот вид деятельности в национальной системе аккредитации: после монтажа и подготовки к использованию; не реже одного раза в год; после перемещения, замены фильтров или ремонта БМБ.

Согласно п. 333 СанПиН 3.3686-21 работы с ПБА должны выполнять в боксах микробиологической безопасности (БМБ) II класса защиты.

Согласно п. 42 приложения 4 СанПиН 3.3686-21 Помещения "заразной" зоны оборудуются спецканализацией, которая должна обеспечивать прием и транспортирование сточных вод, поступающих из этих помещений в сборные емкостные аппараты на тепловую или химическую обработку перед сбросом их в наружные сети канализации.

Указанные требования СП ДД.ММ.ГГГГ-20, СанПиН 3.3686-21 юридическим лицом ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова были нарушены.

Факт совершения ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами: 

-протоколом № об административном правонарушении в отношении ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова по статье 6.4 КоАП РФ. Нарушений требований закона при составлении протокола об административном правонарушении не допущено, все сведения, необходимые для разрешения дела, в протоколе отражены, законный представитель привлекаемого к административной ответственности юридического лица с протоколом об административном правонарушении ознакомлен, что подтвердил своей подписью. Таким образом, протокол соответствует требованиям статьи 28.2 КоАП РФ и является доказательством по делу;

-решением о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-РП, юридического лица ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова;

-актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим наличие на момент проверки выявленных нарушений, указанных в протоколе об административном правонарушении;

-протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фотоматериалами выявленных нарушений;

-предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

Оценивая совокупность исследованных по делу доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

В ходе проведения плановой выездной проверки, проведенной на основании решения, были выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, указанные в протоколе об административном правонарушении. 

Таким образом, совокупность имеющихся доказательств свидетельствует о том, что вина ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова в совершении административного правонарушения доказана полностью.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, выразившиеся в нарушение СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.3686-21 по своему характеру не могут являться малозначительным, поскольку нарушают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, указанные требования направленны на защиту жизни и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также смягчающие наказание обстоятельства, в качестве которых суд учитывает признание вины, принятие мер к устранению выявленных нарушений.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, смягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований, для назначения ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. Егорова административного наказания в виде приостановления деятельности и полагает возможным назначить административное наказание в виде штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

признать юридическое лицо – государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова»» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей перечислив сумму штрафа на счет:

УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области), ИНН 

<

***>, КПП 732501001, счет 03100643000000016800 отделение Ульяновск Банка России, БИК 017308101, ОКТМО 73701000, КБК 14111601061010004140, кор. Счет 40102810645370000061, наименование платежа – штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный законом срок (не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа) влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Засвияжский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.В. Кашицына