Дело № 2-8/2017

Р Е Ш Е Н И Е

с. Усть-Большерецк Камчатский край 18 января 2017 года

Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Архиповича А.А., 

при секретаре Махмадиевой З.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску главного государственного санитарного врача по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районам и городу Вилючинску, в интересах неопределенного круга лиц, к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» о возложении обязанности

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями к ответчику, ссылаясь на то, что в ходе проведенной проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, были установлены нарушения ответчиком требований ст.ст. 11, 27, 32, ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, а так же п.п. 4.8, 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», п.п. 2.5, 2.8, 3.28, 3.31, 5.7 Приложения №№ 6, 7, п.п. 6.2, 8.5, 10.1 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а именно: при осуществлении деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения (генерирующих) – рентгенологического комплекса «РДК 50/6» зав. 82.69.485 1997 года выпуска с диагностической стойкой «Сторенс-М» № 07.01М 1997 года выпуска, рентгеновского портативного переносного аппарата «ORANGE» №GP 120604 2011 года выпуска, цифрового флюорографа ФС-01 «Электрон» зав. № 07951 2007 выпуска нарушены требования санитарного законодательства: обращение с вышеуказанными источниками ионизирующего излучения осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам; не проводится контроль защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты с периодичностью не реже одного раза в два года (не представлены подтверждающие документы); в рентгеновском кабинете отсутствует необходимая документация (технический паспорт на рентгеновский кабинет, заверенный подписью главного нештатного рентгенолога Камчатского края с приложением печати, акты проверки эффективности вентиляции (периодичность 1 раз в год), акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей); в помещении рентгеновского кабинета не обеспечена регламентируемая кратность воздухообмена в час по притоку и вытяжке (отсутствуют документы на вентиляцию, в которых указаны наименования помещений рентгеновского и флюораграфического кабинетов с показаниями кратности воздухообмена по притоку и вытяжке в каждом помещении); для обеспечения безопасных условий проведения рентгенологических исследований не приняты меры защиты от воздействия нерадиационных факторов (свинца): не представлены протоколы исследований, подтверждающие определение в помещениях с размещенным рентгеновским оборудованием загрязненности свинцом, озоном, окислами азота с установленной периодичностью один раз в два года; при эксплуатации рентгенодиагностических аппаратов не предусмотрено определение индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований, так как аппараты не оснащены средствами определения индивидуальных доз облучения пациентов (контроль и учет доз облучения пациентов осуществляется расчетным методом); к работе по эксплуатации рентгеновских аппаратов допущены специалисты, не имеющие документы о соответствующей подготовке – врач рентгенолог С. и рентгенлаборант М. (документы по обучению по программам, включающим раздел «Радиационная безопасность» не представлены).

Просил обязать ответчика в срок до 1 марта 2017 года: оформить санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам (рентгенологическим комплексом «РДК 50/6» зав.№82.69.485 1997 года выпуска с диагностической стойкой «Сторенс-М» №07.01М 1997 года выпуска, рентгеновским портативным переносным аппаратом «ORANGE» №GP 120604 2011 года выпуска, цифровой флюорограф ФС- 01 «Электрон» зав.№07951 2007 года выпуска); обеспечить проведение контроля защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты с периодичностью не реже одного раза в два года (представить подтверждающие документы - акты проверки аккредитованными организациями); обеспечить наличие в рентгеновском кабинете в постоянном режиме необходимой документации: 1) технического паспорта на рентгеновский кабинет, заверенный подписью главного нештатного рентгенолога Камчатского края с приложением печати, 2) актов проверки эффективности вентиляции (периодичность 1 раз в год); 3) актов испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей; обеспечить в помещениях рентгеновского кабинета регламентируемую кратность воздухообмена в час по притоку и вытяжке (предоставить документы на вентиляцию, в которых указаны наименования помещений рентгеновского и флюорографического кабинетов с показателями кратности воздухообмена по притоку и вытяжке в каждом помещении); обеспечить наличие безопасных условий проведения рентгенологических исследований: принять меры защиты от воздействия нерадиационных факторов (свинца) - представить протоколы исследований, подтверждающие определение в помещениях с размещённым рентгеновским оборудованием загрязнённости свинцом, озоном, окислами азота с установленной периодичностью 1 раз в 2 года (представить за 2016 год); обеспечить обучение врача-рентгенолога С. и рентгенлаборанта М. по программе «Радиационная безопасность» (представить документ о прохождении обучения).

Кроме того, просил обязать ответчика в срок до 1 июня 2017 года при эксплуатации рентгенодиагностических аппаратов предусмотреть определение индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований - оснастить аппараты средствами определения индивидуальных доз облучения пациентов (предоставить документы, фотографии, подтверждающие установку средств определения индивидуальных доз облучения пациентов; паспорта, инструкции по применению на эти средства, другие документы по необходимости).

Главный государственный санитарный врач по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районам и городу Вилючинску при надлежащем извещении в суд не явился, просил дело рассмотреть в свое отсутствие, иск поддержал.

Ответчик ГБУЗ Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница», при надлежащем извещении о времени и месте рассмотрения дела в суд представителя не направили, просили дело рассмотреть в отсутствие своего представителя, исковые требования признали в полном объеме, о чем представили заявление. 

Выслушав лиц участвующих в деле, рассмотрев представленные материалы, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 9 ГК РФ стороны по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

На основании ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Признание иска сделано добровольно без принуждения со стороны. Процессуальные права ответчику разъяснены и понятны.

В соответствии с п. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных требований. 

Поскольку признание иска ответчиком не нарушает права и законные интересы других лиц, а также не противоречит закону, суд полагает возможным принять признание иска и удовлетворить заявленные исковые требования.

На основании п. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии с п. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета Усть-Большерецкого муниципального района госпошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск главного государственного санитарного врача по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районам и городу Вилючинску, в интересах неопределенного круга лиц, к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края Усть-Большерецкая районная больница» о возложении обязанности - удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» в срок до 1 марта 2017 года: оформить санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам (рентгенологическим комплексом «РДК 50/6» зав. № 82.69.485 1997 года выпуска с диагностической стойкой «Сторенс-М» № 07.01М 1997 года выпуска, рентгеновским портативным переносным аппаратом «ORANGE» №GP 120604 2011 года выпуска, цифровой флюророграф ФС- 01 «Электрон» зав.№ 07951 2007 года выпуска); обеспечить проведение контроля защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты с периодичностью не реже одного раза в два года (представить подтверждающие документы - акты проверки аккредитованными организациями); обеспечить наличие в рентгеновском кабинете в постоянном режиме необходимой документации: 1) технического паспорта на рентгеновский кабинет, заверенный подписью главного нештатного рентгенолога Камчатского края с приложением печати, 2) актов проверки эффективности вентиляции (периодичность 1 раз в год); 3) актов испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей; обеспечить в помещениях рентгеновского кабинета регламентируемую кратность воздухообмена в час по притоку и вытяжке (предоставить документы на вентиляцию, в которых указаны наименования помещений рентгеновского и флюорографического кабинетов с показателями кратности воздухообмена по притоку и вытяжке в каждом помещении); обеспечить наличие безопасных условий проведения рентгенологических исследований: принять меры защиты от воздействия нерадиационных факторов (свинца) - представить протоколы исследований, подтверждающие определение в помещениях с размещённым рентгеновским оборудованием загрязнённости свинцом, озоном, окислами азота с установленной периодичностью 1 раз в 2 года (представить за 2016 год); обеспечить обучение врача-рентгенолога С. и рентгенлаборанта М. по программе «Радиационная безопасность» (представить документ о прохождении обучения).

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» в срок до 1 июня 2017 года: при эксплуатации рентгенодиагностических аппаратов предусмотреть определение индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований - оснастить аппараты средствами определения индивидуальных доз облучения пациентов (предоставить документы, фотографии, подтверждающие установку средств определения индивидуальных доз облучения пациентов; паспорта, инструкции по применению на эти средства, другие документы по необходимости).

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» в доход бюджета Усть-Большерецкого муниципального района государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края.

Председательствующий судья А.А. Архипович