КОПИЯ

Подлинник данного документа подшит в административном деле № 5-142/2019, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ

№ 5-142/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Набережные Челны 04 февраля 2019 года 

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Абдулвагапов Р.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ла-Дент» (далее – ООО «Ла-Дент»), ..., ранее привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

29 января 2019 года в 15 часов 00 минут в ООО «Ла-Дент», расположенном по адресу: ..., выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений рентгенстоматологического кабинета. Эксплуатация рентгенстоматологического кабинета с аппаратом рентгеновским дентальным ..., осуществляется с нарушением правил радиационной безопасности. Фактические условия работы в рентгенстоматологическом кабинете ООО «Ла-Дент» не соответствуют техническому паспорту №... от ... Вопреки техническому паспорту площадь рентгенстоматологического кабинета уменьшена, стена А передвинута на 2,74 м., в техническом паспорте отсутствует информация о фактической радиационной защите стены А и двери рентгенкабинета. Не указано наличие светового табло над дверью, не обозначена кратность воздухообмена. При эксплуатации рентгенкабинета нарушается кратность проведения дозиметрического контроля, контроля средств радиационной защиты, проверки защитного заземления, смывов на остаточный свинец, а именно, дозиметрический контроль проведен однократно ..., контроль средств радиационной защиты проведен однократно ..., проверка защитного заземления проведена ... и ..., смывы на остаточный свинец ... и ..., что составляет реже, чем 1 раз в 2 года. Карточки учета индивидуальных доз персонала группы А (рентгенлаборантов) за период до ... отсутствуют, при том, что рентгенаппарат эксплуатируется в стоматологической клинике с 2013 года. Тем самым нарушается радиационная безопасность в рентгенстоматологическом кабинете при эксплуатации и хранении источников ионизирующего излучения. Таким образом, ООО «Ла-Дент» нарушены требования ст.ст. 11,24, 27 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.ст. 5, 9 Федерального закона от 9 января 1996 г. N З-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями в дополнениями), п. 2.17, 3.6, 3.20, 3.31, 5.7, 6.3, 8.4.5, 8.4.7, 8.5, 8.6, 9.6, 10.1, 10.3, 10.18, 10.21, приложение 3, приложение 7 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п. 2.5.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п. 7.5 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

Генеральный директор ООО «Ла-Дент» ФИО1 вину признал и суду показал, что ведутся работы по устранению нарушений.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в г. Набережные Челны ФИО2 в судебном заседании подтвердила наличие нарушений со стороны ООО «Ла-Дент» законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изложенных в протоколе об административном правонарушении.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

Вина ООО «Ла-Дент» полностью подтверждается материалами административного дела, а именно: протоколом об административном правонарушении № ... от ... (л.д.3-4), протоколом о временном запрете деятельности № ... от ... (л.д.5-6), актом проверки № ... от 29 января 2019 года (л.д.8-9), распоряжением о проведении плановой выездной проверки от 25 января 2019 года (л.д.10) и другими материалами дела.

Ответственность за совершённое ООО «Ла-Дент» административное правонарушение предусмотрена статьёй 6.4 КоАП РФ, согласно которой нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания учитывается характер совершённого административного правонарушения, личность и степень виновности правонарушителя, отношение к содеянному, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, судья считает признание вины.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, судья признает повторное совершение однородного административного правонарушения.

С учётом всех обстоятельств дела, в том числе, что совершённое административное правонарушение посягает на общественные отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создаёт реальную опасность причинения вреда жизни и здоровью пациентов и персонала, принимая во внимание, что нарушения, изложенные в протоколе об административном правонарушении, не устранены и для их устранения необходимо продолжительное время, с учётом справедливости и соразмерности административного наказания за совершённое правонарушение, судья считает необходимым назначить ООО «Ла-Дент» наказание только в виде административного приостановления деятельности.

При этом оснований для признания правонарушения малозначительным, судья не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Ла-Дент» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности рентгенстоматологического кабинета ООО «Ла-Дент» по адресу: ..., на 90 (девяносто) суток.

Срок административного приостановления деятельности рентгенстоматологического кабинета ООО «Ла-Дент» исчислять с 15 часов 00 минут 29 января 2019 года.

Исполнение постановления в части административного приостановления деятельности возложить на Набережночелнинский межрайонный отдел судебных приставов № 3 г. Набережные Челны Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ.

Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток через Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан.

Судья: подпись. 

Копия верна.

Судья: Абдулвагапов Р.Г.

Постановление на момент размещения не вступило в законную силу.

Судья: Абдулвагапов Р.Г.