Дело № 2-30/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 января 2017 г. г. Харовск 

Харовский районный суд Вологодской области в составе председательствующего судьи Бараевой О.В.,

при секретаре Евгеньевой О.А.,

с участием представителя истца Главного государственного санитарного врача по Сокольскому, Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Сямженскому, Харовскому, Верховажскому районам Вологодской области по доверенности ФИО1,

представителя ответчика БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» по доверенности ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Главного государственного санитарного врача по Сокольскому, Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Сямженскому, Харовскому, Верховажскому районам Вологодской области к БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» о прекращении нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

у с т а н о в и л:

В Харовский районный суд Вологодской области с исковым заявлением к БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» о прекращении нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения обратился Главный государственный санитарный врач по Сокольскому, Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Сямженскому, Харовскому, Верховажскому районам Вологодской области ФИО3.

В обоснование иска Главный государственный санитарный врач указала, что юридическое лицо Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Харовская центральная районная больница" (далее - БУЗ ВО "Харовская ЦРБ") на основании основного государственного регистрационного номера Х от Х осуществляет основной вид деятельности: деятельность больничных организаций. В Х специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по распоряжению № Х от Х начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области ФИО4 проведена плановая выездная проверка в отношении БУЗ ВО "Харовская ЦРБ".

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а именно: при входе в рентгенкабинет стационара отсутствует световое табло (сигнал) "Не входить!" бело-красного цвета; в помещениях флюорографического кабинета поликлиники, рентгенкабинета стационара не оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); технические паспорта на флюорографический кабинет и рентгенкабинет своевременно не получены, срок действия предыдущего паспорта на флюорографический кабинет истёк 07.12.2009г., паспорт на рентгенодиагностический кабинет после установки в декабре 2012г. комплекса РДК - "ОКО" не оформлялся; в рентгенодиагностическом кабинете стационара отсутствуют комната для персонала, кабинет для врача, раздевальная для пациентов соответствующих площадей; не проводится с установленной периодичностью 1 раз в 2 года контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет (флюорографический аппарат 12Ф9 №44, ввод в эксплуатацию 1998г., дата последней проверки июль 2010г.). Т.е. не определена возможность продления сроков дальнейшей эксплуатации оборудования. 

По результатам проверки составлен акт № Х от Х, выдано предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарно- эпидемиологических требований № Х от Х со сроком исполнения Х, составлены протоколы по статьям 6.3., 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Юридическое лицо БУЗ ВО "Харовская ЦРБМ привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 10 000 рублей, должностное лицо главный врач БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" Х привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 800 рублей. 

В Х специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах по распоряжению № Х от Х начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах ФИО3 проведена внеплановая выездная проверка в отношении БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" с целью контроля за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания №Х от Х. 

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания, а именно: не установлено световое табло (сигнал) "Не входить!" бело-красного цвета при входе рентгенкабинет стационара; не оборудованы в помещениях флюорографического кабинета поликлиники, рентгенкабинета стационара приточно-вытяжная вентиляция (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); не получены в установленном порядке технические паспорта на флюорографический кабинет и рентгенкабинет; не оборудованы в рентгенодиагностическом кабинете стационара: комната для персонала, кабинет для врача, раздевальная для пациентов соответствующих площадей; не обеспечено проведение контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет (флюорографический аппарат 12Ф9 №44, дата последней проверки Х), не определена возможность продления сроков дальнейшей эксплуатации оборудования.

По результатам проверки составлен акт № Х от Х, выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № Х от Х со сроком исполнения Х, а также составлен протокол об административном правонарушении № Х от Х по части 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, переданный мировому судье по судебному участку № 59 Вологодской области на рассмотрение по подведомственности.

Главный государственный санитарный врач по Сокольскому, Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Сямженскому, Харовскому, Верховажскому районам Вологодской области, ссылаясь на ст.ст.24, 27, п.2 ч.1 ст.51 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" просил суд обязать юридическое лицо БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" прекратить нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении рентгенологических исследований в рентгеновском отделении (флюорографический и рентгенодиагностический кабинеты), в части: установить световое табло (сигнал) "Не входить!" бело-красного цвета при входе рентгенкабинет стационара; оборудовать в помещении флюорографического кабинета поликлиники систему приточно-вытяжной вентиляции (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); оборудовать в помещении рентгенкабинета стационара систему приточно-вытяжной вентиляции (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); получить в установленном порядке технические паспорта на флюорографический кабинет и рентгенодиагностический кабинет; оборудовать в рентгенодиагностическом кабинете стационара: комнату для персонала, кабинет для врача, раздевальнаю для пациентов соответствующих площадей; обеспечить проведение контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет (флюорографический аппарат 12Ф9 №44), определить возможность продления сроков дальнейшей эксплуатации оборудования. Обязать БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" устранить нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в срок до Х. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 исковые требования поддержала по основаниям, указанным в иске.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 согласился с исковыми требованиями в полном объеме, о чём представил соответствующее заявление. 

Представителю ответчика были разъяснены последствия признания иска, а также ст.173 ГПК РФ.

Ответчику последствия признания ответчиком иска, положения ст.173 ГПК РФ понятны.

Исследовав материалы дела, заслушав истца, ответчика суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.173 ГПК РФ ответчик вправе признать исковые требования. Признание иска представителем ответчика БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» судом принимается, т.к. оно не нарушает чьих-либо прав и не противоречит закону. Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 173, ст.ст. 197-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Главного государственного санитарного врача по Сокольскому, Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Сямженскому, Харовскому, Верховажскому районам Вологодской области к БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» о прекращении нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - удовлетворить.

Обязать бюджетное учреждение здравоохранения "Харовская центральная районная больница" прекратить нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении рентгенологических исследований в рентгеновском отделении (флюорографический и рентгенодиагностический кабинеты):

- установить световое табло (сигнал) "Не входить!" бело-красного цвета при входе рентгенкабинет стационара; 

- оборудовать в помещении флюорографического кабинета поликлиники систему приточно-вытяжной вентиляции (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); 

- оборудовать в помещении рентгенкабинета стационара систему приточно-вытяжной вентиляции (с притоком в верхнюю зону и вытяжкой из нижней и верхней зон); 

- получить в установленном порядке технические паспорта на флюорографический кабинет и рентгенодиагностический кабинет; 

- оборудовать в рентгенодиагностическом кабинете стационара: комнату для персонала, кабинет для врача, раздевальнаю для пациентов соответствующих площадей; 

- обеспечить проведение контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет (флюорографический аппарат 12Ф9 №44), определить возможность продления сроков дальнейшей эксплуатации оборудования.

Обязать бюджетное учреждение здравоохранения "Харовская центральная районная больница" устранить нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в срок до 01 ноября 2017 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Харовский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья